## Estrazione_ottobre_2014
AGGIORNAMENTO FILE AL: |  | 2014-10-21 | BOZZA | REPORT SEGNALAZIONI EMONET LOMBARDIA PER LA TRACCIATURA DELLA SICUREZZA NEI PRODOTTI EMONET
SOFTWARE DI RIFERIMENTO | DATA | RIFERIMENTOTELEADB | CENTRO SEGNALANTE | PROBLEMA_SEGNALATO | TIPOLOGIA | GRAVITA' ERRORE | CODICE SEGNALAZIONE IM | CODICE SVILUPPO IM | FUNZIONALITA | ANALISI DEL PROBLEMA | AZIONE CORRETTIVA | AZIONE PREVENTIVA | STATO CORREZIONE | ERRORE SISTEMA | PIANIFICAZIONE AZIONE CORRETTIVA
EMONET | 2012-10-03 16:29 | 201221704 | BUSTO ARSIZIO/TRADATE | Date due richieste trasfusionali su due pazienti diversi in giorni diversi all'inserimento della seconda richiesta navigando alla gestione esiti si vedono i dati della richiesta trasfusionale più vecchia. | Malfunzionamento | ALTA | 9202 | 6605 | Richieste trasfusionali | Il problema è circoscritto alla tabella del contesto eventi. In alcuni contesti non viene aggiornato correttamente l'id_anag. La richiesta trasfusionale 127559 navigando in gestione esiti visualizzava gli esami corretti ma il nominativo della persona sbagliata cai_err = 110346 cai_ok = 153270. Il contesto eventi non aveva l'id_anag aggiornato. | Aggiunto un controllo che, nel momento in cui aggiorna i dati del contesto eventi, controlli che il codice anagrafico del contesto eventi batta con il codice anagrafico della tabella delle richieste trasfuionali. Se non è così non procede nel salvataggio dei dati e visualizza un messaggio "errore nell'aggiornamento dei dati". | Messaggio di alert per evitare il salvataggio di dati. Dopo aver visualizzato il messaggio l'applicazione non procede al salvataggio dei dati. | CONCLUSO | SI | Rilascio previsto per 30/11/2014 Versione EmoNet 09.04.000
EMONET | 2014-08-12 | 201419724 | NIGUARDA | Riscontro di apparente sovrapposizione di due richieste trasfusionali con lo stesso numero identificativo. Il numero di richiesta è stato assegnato prima ad un richiesta per il paziente "A". Al momento del ritiro quel numero di richiesta risultava assegnato al paziente" B" senza intervento di nessun operatore | Malfunzionamento | ALTA |  | 6605 | Richieste trasfusionali | Il problema è circoscritto alla tabella del contesto eventi. In alcuni contesti non viene aggiornato correttamente l'id_anag | Aggiunto un controllo che, nel momento in cui aggiorna i dati del contesto eventi, controlli che il codice anagrafico del contesto eventi batta con il codice anagrafico della tabella delle richieste trasfuionali. Se non è così non procede nel salvataggio dei dati e visualizza un messaggio "errore nell'aggiornamento dei dati". |  | CONCLUSO | SI | Rilascio previsto per 30/11/2014 Versione EmoNet 09.04.000
EMONET | 2014-05-12 14:36 | 201411069 | LEGNANO | In carico manuale dei CDM emonet ha permesso il carico di una sacca di globoli rossi con stesso CDM, EMC, BAG con un grave errore di etichettatura. | Malfunzionamento | ALTA | 10963 | 7906 | Gestione attivita | Errore grave nel caso di CDM manuale sono riusciti a duplicare un codice sacca. Risultato in CL_UNITAS e in CL_DONAZIONI c'erano due righe identiche (in CL_UNITAS con stesso CDM EMC e BAG, in cl_donazioni con stesso CDM e EMC DON). L’unità duplicata risulta essere quella identificata dai codici: CDM I042614065815 EMC 01 bag 00. L’unità con CDM I042614065815 è stata raccolta presso L’Avis periferica il giorno 30/04/2014 e le etichette non sono state stampate da Emonet ma da un software esterno; la sacca giunge fisicamente presso il centro di Legnano, dove è stata accettata in Emonet dalla postazione LE-IMMTRA-26 sullo schema dati EMONET_LE alle ore 11:59:53 del 30/04/2014, generando cdm e cart_alt da lettura barcode manuale leggendo: - il codice 042614065815 per la donazione - il codice 940815 per il cart_alt. | Una prima azione correttiva IMMEDIATA lato database: Attivato su tutti i database della Lombardia una Unique Constraint sulla tabella di EmoNet: - CL_UNITAS (CDM; EMC; BAG) I controlli lato applicativo sono già esistenti ma è stato rafforzato il controllo in più punti in caso di inserimento MANUALE del CDM (situazione per cui si poteva verificare il caso segnalato da Legnano). Inserito ulteriore blocco in modo che l'applicazione non permetta di procedere e ogni volta che si preme OK sulla finestra di inserimento manuale di CDM ricontrolli il codice e ri-visualizzi il messaggio"Il contenuto del campo non è una stringa valida" tutte le volte che si ripremeOK e non permetta di procedere fintanto che non viene riletto da barcode il codice e il codice sia nel formato corretto. Il campo dalla finestra di pop up viene ogni volta ripulito così l'utente è costretto a rileggere il codice per procedere. Con questa ulteriore misura di sicurezza non sarà possibile in nessun modo generare sul database codici (CDM+EMC+BAG) duplicati. |  | CONCLUSO | SI in concomitanza con errore di etichettatura in caso di inserimento Manuale | Azione correttiva IMMEDIATA 12e13 maggio 2014 Blocco aggiuntivo sull'applicazione: Rilascio 31/08/2014 Versione EmoNet 09.03.000
EMONET | 2014-08-19 12:09 | 201419727 | BUSTO ARSIZIO/TRADATE | Per un determinato paziente viene stampato un referto firmato con gruppi discordanti | Malfunzionamento | ALTA | 11112 | 8041 | Firma referti | Solo nel caso di stampa referto da gestione referti (dopo aver gestito la firma del referto) il referto per l'anagrafica in questione esce errato. L'intestazione con i dati anagrafici e i dati del reparto e della cartella esami sono corretti escono errati i dati relativi al dettaglio degli esami. (0 POS anzichè A POS e 5 esami anzichè il solo controllo di gruppo). Se si stampa dalla stampa referti classica la stampa è corretta. I dati salvati sul database estratti dalle viste CL_V_REF_CART e cl_v_ref_eslab sono corretti. Verifiche lato firma referto. |  |  | IN CORSO DI APPROFONDIMENTO
EMONET | 2012-05-30 16:34 |  | VARESE | Da storia trsafusionale si vede la stessa unità CDM BAG E USO consegnata su due richieste diverse. | Malfunzionamento | ALTA | 9947 | 6605 | Richieste trasfusionali | Salvataggio non andato a buon fine della cl_richieste_cli_emc mentre è tutto corretto nella cl_richieste_cli. La cl_richieste_cli_emc rimane orfana. | Aggiunto un controllo che, nel momento in cui si cerca di inserire una riga nella cl_richieste_cli_emc duplicata con stesso id_ric_cli_emc fallisca l'inserimento e non proceda. |  | CONCLUSO | SI | Azione correttiva IMMEDIATA maggio 2014
EMONET | 2013-08-30 10:37 | 201342797 | BRESCIA | Antigeni: la validazione di esami di antigeni NON manda l'antigene a livello 2 | Malfunzionamento | MEDIA | 10556 | 7567 | Tipizzazione | TIPIZZAZIONE ANTIGENI: se un donatore ha un ag a livello 1 e si referta e valida un esame di antigene (con esito coincidente, data diversa, cartella diversa), il livello della tipizzazione NON passa a 2. | Aggiornato e corretto: CL_V_ESAMI_ANAG_ANTIGENI e CL_PACK_TIPIZZ. CL_FUN_LIVELLO_ANTIGENE |  | CONCLUSO | SI | Rilascio previsto per 30/08/2013 Versione EmoNet 09.01.000